輸入業者向け品質マニュアル作成事例

2015年1月

本品質マニュアルの適用にあたっての注意事項

- 一般的事項

- 本輸入販売業者向け品質システム構築事例は、平成16年12月17日厚生労働省令第169号（改正：平成26年7月30日 省令第87号）「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（以下、「QMS省令」という。）の改正により新たに製造販売業者にQMS省令への適合が求められることを受けて、既存の製造販売業者における品質システム構築事例を示すことを意図したものである。

- 本品質マニュアル構築事例は、2の作成条件に合致する製造販売業者を想定して作成されたものであり、当該想定された事例についてのみ適用可能なものとなっている。本品質マニュアルを参考にして品質システムを構築する場合は、取り扱い品目、ビジネス形態、事業規模等の各社の実態に応じて必要な改変を加えてしかるべきものであり、本事例を「雛形」としてそのまま使用するようなことは推奨されない。

- 平成16年9月22日厚生労働省令第136号「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質管理の基準に関する省令」（以下、「GQP省令」という。）からQMS省令第3章に継承されている要求事項については、本品質マニュアルの他、「医療機器GQPガイダンス」（日本医療機器産業連合会）等を参考にして必要な読み替えを行う等を行い必要な手順書の整備を図る必要がある。

- 本事例中に示された名称等は、架空のものであり、実在するものではなく、実在するものを暗示するものでもない。

2．作成条件：

- 本品質マニュアルにおいて製造販売業者は、輸入のみ（海外で製造されている製品を仕入れて国内で製造販売する。）を行うことを想定している。（図1のとおり。）

- 設計開発及び主な組立は海外の他社の登録製造所が実施する。

- 国内の最終製品の保管を行う登録製造所は、包装・表示の行為を実施しない。（主な組立に該当する行為も実施しない。）また、上記登録製造所は、製造販売業者とは独立した品質システムを構築している。

- 市場への出荷の可否の判定は上記最終製品の保管を行う登録製造所に委託する。

- 当該製造販売業者は、特定生物由来医療機器、細胞組織医療機器、生物由来医療機器等及び放射性体外診断用医薬品を取り扱っていない。

図1.　本事例における製造販売業者と登録製造所の関係

図1　本事例における製造販売業者と登録製造所の関係

品質マニュアル

株式会社　厚科研

文書番号：QM001/01

制定2014年　1月01日

改訂2014年　11月25日

作成者　　品質保証部　　○○○○ 　印

2014年11月20日

承認者　　社長　　　　　△△△△　 印

2014年11月25日

改訂履歴

00版　(2014/01/01)　　初版制定

01版　第1回改訂　（2014/05/30）

○○　項改訂して、XXXXを行う手順を追記した。

目　　　　　次

1	目的	4

2	適用範囲	4

2.1	適用	4

2.2	非適用	4

2.3	アウトソース	5

3	定義	6

4	品質マネジメントシステム	6

4.1	一般　（第5条）	6

4.2	品質マネジメントシステムの文書化	8

4.2.1.	一般（第6条）	8

4.2.2.	品質マニュアル（第7条）	10

4.2.3.	文書管理（第8条）	11

4.2.4.	記録の管理（第9条）	12

5	管理監督者の責任	15

5.1	管理監督者の関与（第10条）	15

5.2	製品受領者の重視（第11条）	15

5.3	品質方針（第12条）	15

5.4	計画	16

5.4.1.	品質目標（第13条）	16

5.4.2.	品質マネジメントシステムの計画（第14条）	16

5.5	責任、権限及び情報伝達	16

5.5.1.	責任及び権限（第15条）	16

5.5.2.	法的責任者	17

5.5.3.	管理責任者（第16条）	19

5.5.4.	内部情報伝達（第17条）	19

5.6	マネジメントレビュー	19

5.6.1.	一般（第18条）	19

5.6.2.	マネジメントレビューへのインプット（第19条）	19

5.6.3.	マネジメントレビューからのアウトプット（第20条）	20

6	資源の管理監督	20

6.1	資源の確保　（第21条）	20

6.2	人的資源	20

6.2.1.	品質業務従事者の能力（第22条）	20

6.2.2.	能力、認識及び教育訓練（第23条）	20

6.3	業務運営基盤（第24条）	21

6.4	作業環境（第25条）	21

7	製品実現	22

7.1	製品実現計画（第26条）	22

7.2	製品受領者関連のプロセス	23

7.2.1.	製品関連の要求事項の明確化（第27条）	23

7.2.2.	製品要求事項のレビュー（第28条）	23

7.2.3.	製品受領者との間の情報等の交換（第29条）	24

7.2.4.	中古品の販売業者等からの通知の処理（第72条の2）	24

7.3	設計開発	24

7.3.1.	設計開発の計画（第30条）	25

7.3.2.	設計開発へのインプット（第31条）	25

7.3.3.	設計開発からのアウトプット（第32条）	25

7.3.4.	設計開発レビュー（第33条）	25

7.3.5.	設計開発の検証（第34条）	25

7.3.6.	設計開発バリデーション（第35条）	25

7.3.7.	設計開発の変更の管理（第36条）	25

7.4	購買	25

7.4.1.	購買プロセス（第37条）	25

7.4.2.	購買情報（第38条）	27

7.4.3.	購買物品の検証（第39条）	28

7.5	製造及びサービス提供	28

7.5.1.	製造及びサービス提供の管理	28

7.5.2.	製造およびサービス提供に関するプロセスの妥当性確認	30

7.5.3.	識別及び追跡可能性	31

7.5.4.	製品受領者（顧客）の物品（第51条）	32

7.5.5.	製品の保持（第52条）	32

7.6	設備及び器具の管理（第53条）	33

8	測定、分析及び改善	33

8.1	一般（第54条）	33

8.2	監視及び測定	34

8.2.1.	製品受領者の意見（第55条）	34

8.2.2.	内部監査（第56条）	34

8.2.3.	プロセスの監視及び測定（第57条）	35

8.2.4.	製品の監視及び測定	36

8.3	不適合製品の管理（第60条）	37

8.3.1.	回収管理（第72条第2項6号）	38

8.4	データの分析（第61条）	39

8.5	改善	39

8.5.1.	一般（第62条）	39

8.5.2.	是正措置（第63条）	41

8.5.3.	予防措置（第64条）	41

株式会社　厚科研

◯◯県　◯◯市　◯◯町　◯－◯－◯

# 目的

本品質マニュアルは、当社が提供する製品およびサービスにかかわる顧客要望を達成するために、平成16年厚生労働省令第169号（改正：平成26年厚生労働省令第87号） 「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（以下、「QMS省令」という）に従って、効果的な品質マネジメントシステムを確立し、その運用と維持、並びにその有効性の維持または継続的改善により、医機連株式会社の品質マネジメントシステム活動を的確かつ効果的に推進し、当社の発展と経営の効率化、並びに社会的貢献を果たすことを目的とする。

解説

- 品質マニュアルには、QMS省令のみを適用法規としているが、必要により、適用法規・規格等の項を設けて、適用する法令要求事項、規格を記載するとよい。

- 本事例においてはQMS省令に対する基準書としているが、各社の考えに基づきGVP省令等の他の薬事関連の法令要求事項を品質マネジメントシステムの中に組み込むとよい。

# 適用範囲

## 適用

本品質マニュアルは、以下の組織・範囲に適用する。

【適用組織】

・株式会社　厚科研

（本社）◯◯県　◯◯市　◯◯町　◯－◯－◯

組織図を附図１に示す。

【適用範囲】

・当社の製造販売する医療機器の製造販売業務

業務プロセスを4.1項の「図4.1　当社のプロセス図」に示す。

解説

・品質マニュアルの中で、品質マネジメントシステムの適用組織及び適用範囲を明確にする必要がある。品質マネジメントシステムの適用範囲については、製造販売業務のみならず、修理業務、保守業務、販売業務等各組織のニーズに従って決めてよい。

・本事例においては、製造販売業務に対してのみ本品質マネジメントシステムを適用させることとする。

## 非適用

当社では、滅菌製品及び特定医療機器は扱わないため、以下の項目を適用しないものとする。

7.5.1.3滅菌プロセスの製造管理に係る特別要求事項（QMS省令第44条）

7.5.2.2滅菌プロセスのバリデーション（QMS省令第46条）

7.5.3.2.2特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保（QMS省令第49条）

8.2.4.2:特定医療機器固有の要求事項（QMS省令第59条）

解説

- QMS省令第7条第1項の規定により、適用を除外する事項又は非適用とする事項がある場合においては、その詳細及びそれを正当とする理由を品質マニュアルに記載する必要がある。

- QMS省令第４条の規定により、以下の場合は要求事項の適用を除外もしくは非適用とすることが出来る。

- （適用除外）

法令で要求事項の適用を除外することが認められている場合（QMS省令第4条第1項根拠）

例：設計管理対象外の医療機器のみ取り扱っている場合、設計管理関連の要求事項の適用除外が可能

- （非適用）

取り扱う医療機器等の特性により、QMS省令第2章第5節のいずれかの規定を適用することが出来ない場合（QMS省令第4条第1項根拠）

例１：滅菌医療機器を取り扱っていない場合、滅菌関連の要求事項の適用を非適用とすることが出来る。

例２：特定医療機器を取り扱っていない場合、滅菌関連の要求事項の適用を非適用とすることが出来る。

例３：据付が必要な医療機器を取り扱っていない場合、設置管理関連の要求事項の適用を非適用とすることが出来る。

例４：付帯サービスが必要な医療機器を取り扱っていない場合、付帯サービス関連の要求事項の適用を非適用とすることが出来る。

- 本事例においては、滅菌機器及び特定医療機器を取り扱っていないが、据付・付帯サービスを行っているものとする。

## アウトソース

当社は医療機器等の製造販売業務のみを行っており、設計・製造・最終製品の保管プロセスを他社にアウトソースしている。アウトソースしたプロセスについては、アウトソース先を購買管理によってその適切な実施を確実にするものとする。(当社がアウトソースするプロセスの状況については、附属書２　「当社におけるQMS要求事項の適用について」に示す。)

また、管理の実際については、図4.1に示す。

解説

- 製造販売業者が実際に実施していない業務については、アウトソースすることになるが、製品要求事項への適合性に影響を及ぼすプロセスをアウトソースすることとしたときは、製造販売業者は当該プロセスが管理されているようにしなければならない。（QMS省令第5条）

- アウトソースしたプロセスについては、附属書２のような方法によりその詳細を明らかにするとよい。

- 本事例においては、購買管理によりアウトソース先の管理を行うものとする。

# 定義

本品質マニュアルで用いる用語については、以下の他、QMS省令の用語に代えてISO 9000:2005（JIS Q 9000:2006）、ISO 13483:2003(JIS Q 13485:2005)の定義による用語を用いる。

品質マニュアル：QMS省令における品質管理監督システム基準書をいう。

品質マネジメントシステム：QMS省令における品質管理監督システムをいう。

マネジメントレビュー：QMS省令における管理監督者照査をいう。

組織：QMS省令における品質管理監督システムに含まれる製品実現に係る施設（製造所を含む。）をいう。

プロセス：QMS省令における工程をいう。

解説

- 用語についてはISO 13483:2003(JIS Q 13485:2005)、ISO 9000:2005（JIS Q 9000:2006）等のQMS省令以外の他のQMS規格で使用されているものを使用する場合は、QMS省令第2条で規定されている用語との差分に留意する必要がある。

- 上記の他必要に応じて自社で使っている用語を本項で規定してもよい。

# 品質マネジメントシステム

## 一般　（第5条）

当社は、QMS省令の要求事項に従って、品質マネジメントシステムを確立し、その基本事項を本品質マニュアル、組織図、及び図4.1　当社のプロセス図に規定する。当社は品質マネジメントシステムを実施し、その実効性を維持するために、次の事項を実施する。

- 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの内容（当該プロセスにより達成される結果を含む）を明らかにするとともに、当該プロセスのそれぞれについて、各部門の関与の態様を明らかにする。

- これらのプロセスの順序及び相互の関係を明確にする。（図4.1参照）

- これらのプロセスの実施及び管理の実効性の確保に必要な判定基準及び方法を明確にする。

- これらのプロセスの実施、監視及び測定に必要な資源及び情報が利用できるようにする。

- これらのプロセスを監視し、測定し、及び分析する。

- これらのプロセスについて、計画どおりの結果が得られるように、かつ、これらのプロセスの実効性を維持するために必要な措置をとる。

当社は、これらのプロセスをQMS省令及び本品質マニュアルに従って運営、管理監督する。

当社は、法令の規定等を含む製品に係る要求事項への適合性に影響を及ぼす以下のプロセスを昭和35年8月10日法律第145号「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（以下、「医薬品医療機器等法」という。）により規定されている登録製造所へアウトソースしている。

これらアウトソースしたプロセスを行う登録製造所には、製造プロセスをアウトソースした登録製造所、又は購買物品の供給を行う事業所が登録製造所である場合が含まれる。

具体的には、以下のアウトソースを行う。

1）「設計プロセス」「製造プロセス」における製品の設計・製造を、製品の購入先である「株式会社　オリジナルメーカ」にアウトソースする。

2)「製品保管プロセス」における最終製品の保管を「株式会社　国内倉庫」にアウトソースする。

当社のアウトソースしたプロセスを含む業務フロー及び責任関係を下記のプロセス図に示す。

図4.1　当社のプロセス図

解説

- QMS省令第7条第1項の規定により、品質マニュアルに各プロセスの相互関係を記載する必要がある。図4.1は、本事例における品質マネジメントシステムのプロセスを示すための仮想のものであり、各社の実態に従ったものとすること。

## 品質マネジメントシステムの文書化

### 一般（第6条）

品質マネジメントシステムの文書化には、次の事項を含める。

- 品質方針及び品質目標

- 品質マネジメントシステムの基準（4.2.2 品質マニュアル参照）

- 各組織におけるプロセスについて、実効性のある計画的な実施及び管理がなされるようにするために必要な事項

- QMS省令が規定する手順及び記録

- その他薬事に関する法令の規定により文書化することが求められる事項

当社は、製品ごとに、その仕様及び品質マネジメントシステムに係る要求事項を規定し、又はこれらの内容を明確にした製品標準書を作成し、保管する。

当社は、製品標準書において、各組織における当該製品に係る製造プロセスの全てをさだめ、据付及び附帯サービスの業務を行う場合は、その業務の内容について定める。

参照文書：	品質方針

品質目標

製品標準書

解説

QMS省令において手順書の作成が求められている項目は以下のとおり。これら要求項目に対して、この事例においての要否を右欄に示す。

| 条項 | 項目 | 製販での要否 |
| --- | --- | --- |
| 第８条第２項 | ア．文書の管理（第８条第２項） | ◎ |
| 第９条第２項 | イ．記録の管理（第９条第２項） | ◎ |
| 第２５条第３項 | ウ．作業環境（第２５条第３項） | ◎ |
| 第３０条第１項 | エ．製品の設計開発（第３０条第１項） | アウトソース |
| 第３７条第１項 | オ．購買工程（第３７条第１項） | ◎ |
| 第４０条第１項 | カ．製造及びサービス提供の管理（第４０条第１項） | アウトソース |
| 第４３条第１項 | キ．附帯サービス業務（第４３条第１項） | ◎ |
| 第４５条第４項 | ク．ソフトウェアの適用のバリデーション（第４５条第４項） | アウトソース |
| 第４６条第１項 | ケ．滅菌工程のバリデーション（第４６条第１項） | 非適用 |
| 第４７条第２項 | コ．製品の識別（第４７条第２項） | ◎ |
| 第４７条第３項 | サ．返却製品の識別（第４７条第３項） | ◎ |
| 第４８条第１項 | シ．追跡可能性の確保（第４８条第１項） | ◎ |
| 第５２条第１項 | ス．製品の保持（第５２条第１項） | ◎ |
| 第５２条第２項 | セ．使用の期限が限定された製品等の管理（第５２条第２項） | ◎ |
| 第５３条第２項 | ソ．監視及び測定（第５３条第２項） | アウトソース |
| 第５５条第３項 | タ．製品受領者の意見収集等（第５５条第３項） | ◎ |
| 第５６条第６項 | チ．内部監査実施計画の策定及び実施等（第５６条第６項） | ◎ |
| 第６０条第２項 | ツ．不適合製品の処理に係る管理等（第６０条第２項） | ◎ |
| 第６１条第１項 | テ．データの分析等（第６１条第１項） | ◎ |
| 第６２条第２項 | ト．通知書の発行及び実施（第６２条第２項） | ◎ |
| 第６２条第６項 | ナ．不具合等の厚生労働大臣への報告（第６２条第６項） | ◎ |
| 第６３条第２項 | ニ．是正措置（第６３条第２項） | ◎ |
| 第６４条第２項 | ヌ．予防措置（第６４条第２項） | ◎ |

用例：◎：必要、　非適用：不要。
アウトソース：アウトソース先で管理

注：適用外、非適用以外の項目以外は、製造販売業又はアウトソースした登録製造所において、監査等によって確認できるようにする必要がある。実際に輸入の場合の製造販売業へQMS省令を適用するにあたっての適用の考え方は、各条項及び解説を参照し判断すること。

手順書の作成が求められている要求事項に対しても、品質マニュアルに具体的な手順を記載している場合は、別途手順書を作成する必要はない。

QMS省令が求めている文書化が求められている項目は以下のとおり。これら要求項目に対して、この事例においての要否を右欄に示す。

| 文書化 要求事項 |  | 製販での要否 |
| --- | --- | --- |
| 第６条第１項第１号 | ア．品質方針の表明（第６条第１項第１号） | ◎ |
| 第６条第１項第１号 | イ．品質目標の表明（第６条第１項第１号） | ◎ |
| 第６条第１項 | ウ．品質マニュアル（第６条第１項） | ◎ |
| 第６条第１項第４号 | エ．手順を規定する文書（以下を参照。）（第６条第１項第４号） | ◎ |
| 第６条第１項第５号 | オ．薬事に関する法令の規定により文書化することが求められる事項（第６条第１項第５号） | ◎ |
| 第６条第２項 | カ．製品標準書（第６条第２項） | ◎ |
| 第１５条第１項 | キ．業務に従事する部門及び構成員の責任及び権限（第１５条第１項） | ◎ |
| 第２４条第２項 | ク．業務運営基盤の保守に係る要求事項（第２４条第２項） | ◎ |
| 第２５条第２項 | ケ．構成員の健康状態、清浄の程度等に係る要求事項（第２５条第２項） | アウトソース |
| 第２５条第３項 | コ．作業環境の条件に係る要求事項（第２５条第３項） | アウトソース |
| 第２５条第５項 | サ．汚染された製品等の管理に関する実施要領（第２５条第５項） | ◎ |
| 第２６条第５項 | シ．製品のリスクマネジメントに係る要求事項（第２６条第５項） | ◎ |
| 第２８条第２項 | ス．製品要求事項に係る文書（第２８条第２項） | ◎ |
| 第３０条第５項 | セ．設計開発計画に係る文書（第３０条第５項） | アウトソース |
| 第３８条第３項 | ソ．購買情報が記載された文書（第３８条第３項） | ◎ |
| 第４０条第１項 | タ．製造及びサービス提供に係る要求事項（第４０条第１項） | アウトソース |
| 第４０条第１項 | チ．製造及びサービス提供に係る作業指図書（第４０条第１項） | アウトソース |
| 第４１条 | ツ．製品の清浄に係る要求事項（第４１条） | アウトソース |
| 第４２条第１項 | テ．設置業務に係る要求事項（第４２条第１項） | ◎ |
| 第４３条第１項 | ト．附帯サービス業務の実施等に係る作業指図に係る体系（第４３条第１項） | ◎ |
| 第５２条第１項 | ナ．製品の保持に係る作業指図に係る体系（第５２条第１項） | ◎ |
| 第５２条第２項 | ニ．使用の期限が限定された製品等の管理に係る作業指図に係る体系（第５２条第２項） | ◎ |
| 第６０条第９項 | ヌ．製造し直しに係る手順（第６０条第９項） | ◎ |
| 第６０条第１０項 | ネ．製造し直しに係る悪影響（第６０条第１０項） | ◎ |
| 第６２条第２項 | ノ．通知書（第６２条第２項） | ◎ |
| 第６６条 | ・品質管理監督システムを文書化したもの（第６６条） | ◎ |
| 第６９条 | ・組織及び関連する登録製造所に対し、当該組織等が製品に関して施行規則第２２８条の２０第２項各号に掲げる事項を知った場合に当該事項を当該製造販売業者等に通知させるための手順（第６９条） | ◎ |
| 第７２条第２項 | ・国内品質業務運営責任者の業務を規定した文書（第７２条第２項） | ◎ |
| 第７２条の２ | ・製造販売業者と関係する施設及び登録製造所との間の取決め（第７２条の２） | ◎ |
| 第７２条の２第２項第１号 | ・修理業者からの通知の処理に関する手順（第７２条の２第２項第１号） | ◎ |
| 第７２条の２第２項第２号 | ・販売業者又は貸与業者における品質の確保に関する手順（第７２条の２第２項第２号） | ◎ |
| 第７２条の２第２項第３号 | ・中古の販売業者又は貸与業者からの通知の処理に関する手順（第７２条の２第２項第３号） | ◎ |

用例：◎：必要、　非適用：不要。
アウトソース：アウトソース先で管理

注：適用外、非適用以外の項目以外は、製造販売業又はアウトソースした登録製造所において、監査等によって確認できるようにする必要がある。実際に輸入の場合の製造販売業へQMS省令を適用するにあたっての適用の考え方は、各条項及び解説を参照し判断すること。

文書の作成が求められている要求事項に対しても、品質マニュアルに具体的な手順を記載している場合は、別途文書を作成する必要はない。

### 品質マニュアル（第7条）

当社は、次の事項を記載した本品質マニュアルを作成し、維持する。

- 品質マネジメントシステムの範囲。適用を除外する事項又は非適用とする事項がある場合は、その詳細及びそれを正当とする理由

- 品質マネジメントシステムについての確立された文書化した手順、又はその文書番号等参照のための情報

- 各プロセスの相互の関係 (図　4.1)

品質マネジメントシステムの文書の体系を下図に示す。

- 品質マニュアル

②　　　　　規定、手順

③　　　　　様式、記録

（注：品質マネジメントシステムの運用に必要な製品標準書、図面等は、規定・手順書に含む。）

解説

- ・QMS省令7条では、「品質マネジメントシステムについて確立された文書化された手順又はそれらを参照できる情報」を品質マニュアルに記載することを求めていることから、本品質マニュアルにおいては、各条項に関連する手順書の名称を記載している。一方で記録帳票については要求事項上記載する必ずしも必要はないが、解説的に引用している。（改訂管理の観点で記録帳票を記載することが難しい場合には記録帳票の名称を記載することは求められていない。）

- 品質マニュアルにはQMS省令第7条第2項に規定に基づき、品質マネジメントシステムに係る文書の体系を記載する必要がある。

- 一般に文書の体系は、②の規定、手順の階層を規定と手順書の２階層に分け合計４階層とする場合が多いが、小規模企業では、その必要がないと考え、合計３階層とした。

- 手順書の作成が求められている要求事項に対しても、品質マニュアルに具体的な手順を記載している場合は、別途手順書を作成する必要はない。

### 文書管理（第8条）

当社は、品質マネジメントシステムで必要とする文書を管理文書として管理する。

次に掲げる文書の管理業務に関する手順書を確立し、実施する。

- 品質マネジメントシステム文書を発行前に、その文書の妥当性をレビューし、発行を承認する。

- 品質マネジメントシステム文書をレビューし、必要に応じて更新し、更新を承認する。

- 品質マネジメントシステム文書の変更内容及び最新の改訂版を明確にする。

- 品質マネジメントシステム文書の有効な版が、必要なときに、必要なところで利用できるようにする。

- 品質マネジメントシステム文書が読みやすく、容易に内容を把握することができる状態であることを確実にする。

- 外部で作成された品質マネジメントシステム文書を識別し、その配布を管理する。

- 廃止した品質マネジメントシステム文書が意図に反して使用されることを防止する。廃止した文書を保持する場合、廃止されたものであることが適切に識別できるようにする。

品質マネジメントシステム文書の変更に当たっては、当該決定の根拠となる情報を入手できる立場にある、当該文書を最初に承認した部門又はその他のあらかじめ指定した部門がその変更をレビューし、その部門の承認を得る。

廃止した品質マネジメントシステム文書は、その原本又は写しの少なくとも１部を、廃止の日から以下の期間保管する。ただし、製品の製造又は試験検査に用いた品質管理監督文書については、以下に規定する期間、当該品質管理監督文書が利用できるように保管する。

特定保守管理医療機器に係るもの	15年間

（但し、有効期間が15年より長いものは、有効期間＋1年）

上記以外の医療機器に係るもの	 5年間

（但し、有効期間が5年より長いものは、有効期間＋1年）

教育訓練に係るもの		 5年間

適用手順書：SOP401　「文書管理規定」

### 記録の管理（第9条）

当社は、QMS省令への適合及び品質マネジメントシステムの実効性のある実施を実証するため、読みやすく容易に内容を把握することができ、かつ検索ができるように品質マネジメントシステムに係る記録（以下品質記録という）を作成し、保管する。

当社は、品質記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄についての必要な管理を規定するために、文書化した手順を確立する。

品質記録は、作成の日から以下の期間保管する。

特定保守管理医療機器に係るもの	15年間

（但し、有効期間が15年より長いものは、有効期間＋1年）

上記以外の医療機器に係るもの	 5年間

（但し、有効期間が5年より長いものは、有効期間＋1年）

教育訓練に係るもの		 5年間

適用手順書：SOP402　「品質記録管理規定」

解説

・ QMS省令が求めている記録の作成が求められている項目は以下のとおり。これら要求項目に対して、この事例においての製造販売業での要否を右欄に示す。

| 条項 | 項目 | 製販での要否 |
| --- | --- | --- |
| 第１８条第２項 | ア．マネジメントレビューの結果（第１８条第２項） | ◎ |
| 第２３条第５号 | イ．構成員の教育訓練、技能及び経験（第２３条第５号） | ◎ |
| 第２４条第４項 | ウ．業務運営基盤の保守業務（第２４条第４項） | ◎ |
| 第２６条第６項 | エ．リスクマネジメント（第２６条第６項） | ◎ |
| 第２８条第３項 | カ．製品要求事項の照査の結果及びこれに基づき採った措置（第２８条第３項） | ◎ |
| 第３１条第１項 | キ．設計開発に係るプロセス入力情報（第３１条第１項） | アウトソース |
| 第３２条第４項 | ク．設計開発に係るプロセス出力情報（第３２条第４項） | アウトソース |
| 第３３条第３項 | ケ．設計開発照査の結果等（第３３条第３項） | アウトソース |
| 第３４条第２項 | コ．設計開発の検証の結果及びこれに基づき採った措置（第３４条第２項） | アウトソース |
| 第３５条第３項 | サ．設計開発バリデーションの結果等（第３５条第３項） | アウトソース |
| 第３６条第１項 | シ．設計開発の変更（第３６条第１項） | アウトソース |
| 第３６条第４項 | ス．設計開発の変更の照査の結果等（第３６条第４項） | アウトソース |
| 第３７条第５項 | セ．購買物品の供給者の評価の結果等（第３７条第５項） | ◎ |
| 第３８条第３項 | ソ．購買情報（第３８条第３項） | ◎ |
| 第３９条第３項 | ダ．購買物品の検証（第３９条第３項） | ◎ |
| 第４０条第２項 | チ．製品の各ロットについての記録（第４０条第２項） | アウトソース |
| 第４２条３項 | ツ．医療機器の設置及び検証（第４２条３項） | ◎ |
| 第４３条第２項 | テ．実施した附帯サービス業務（第４３条第２項） | ◎ |
| 第４４条第１項 | ト．各滅菌ロットについてのプロセス指標値（第４４条第１項） | 非適用 |
| 第４５条第６項 | ナ．製造プロセス等のバリデーション（第４５条第６項） | アウトソース |
| 第４６条第３項 | ニ．滅菌プロセスのバリデーションの結果（第４６条第３項） | 非適用 |
| 第４８条第３項 | ヌ．追跡可能性の確保のための識別（第４８条第３項） | ◎ |
| 第４９条第４項 | ネ．特定医療機器に係る製品の荷受人の氏名及び住所（第４９条第４項） | 非適用 |
| 第５１条第２項 | ノ．製品受領者の物品等の紛失、損傷等の内容（第５１条第２項） | ◎ |
| 第５２条第３項 | ハ．特別な保管条件（第５２条第３項） | ◎ |
| 第５３条第３項第１号 | ヒ．計量の標準が存在しない場合の校正又は検証（第５３条第３項第１号） | アウトソース |
| 第５３条第４項 | フ．従前の監視及び測定結果の妥当性の評価（第５３条第４項） | アウトソース |
| 第５３条第６項 | ヘ．監視及び測定のための設備及び器具の校正及び検証の結果（第５３条第６項） | アウトソース |
| 第５６条第６項 | ホ．内部監査結果（第５６条第６項） | ◎ |
| 第５８条第３項 | マ．製品の監視及び測定結果（第５８条第３項） | ◎ |
| 第５８条第４項 | ミ．出荷可否決定等を行った者（第５８条第４項） | ◎ |
| 第５９条 | ム．特定医療機器に係る製品の試験検査業務を行った構成員（第５９条） | 非適用 |
| 第６０条第５項 | メ．不適合製品の特別採用を許可した構成員（第６０条第５項） | ◎ |
| 第６０条第６項 | モ．不適合の内容等（第６０条第６項） | ◎ |
| 第６１条第３項 | ヤ．データの分析の結果（第６１条第３項） | ◎ |
| 第６２条第３項 | ユ．製品受領者の苦情についての調査（第６２条第３項） | ◎ |
| 第６２条第５項 | ヨ．是正措置又は予防措置を行わない理由（第６２条第５項） | ◎ |
| 第６３条第５号 | ワ．是正措置に関する調査結果等（第６３条第５号） | ◎ |
| 第６４条第２項 | ヲ．予防措置に関する調査結果等（第６４条第２項） | ◎ |
| 第７１条第１項第２号 | ア．製造販売業者、管理監督者その他の当該業務に関して責任を有する者に対し必要な意見を述べた文書の写し（第７１条第１項第２号） | ◎ |
| 第７２条第２項第３号 | イ．国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロットごとに行った結果及び出荷先等市場への出荷の記録（第７２条第２項第３号） | ◎ |
| 第７２条第２項第４号 | ウ．国内に流通する製品について、製造方法等の変更により製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合に管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に報告した文書（第７２条第２項第４号） | ◎ |
| 第７２条第２項第５号 | エ．国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報（品質不良又はそのおそれに係る情報を含む。）を得たときに、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して報告した記録（第７２条第２項第５号） | ◎ |
| 第７２条第２項第６号ロ | オ．国内に流通する製品の回収の内容を記載した記録及び当該記録を管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に対して報告した記録（第７２条第２項第６号ロ） | ◎ |
| 第７２条第２項第７号 | カ．第７２条第２項第３号から第６号に掲げるもののほか、国内の品質管理業務の遂行のために必要があると認めたときに管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者に報告した文書（第７２条第２項第７号） | ◎ |
| 第７２条第２項第８号 | キ．国内の品質管理業務の実施に当たり、必要に応じ、関係する登録製造所に係る製造業者又は医療機器等外国製造業者、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所の開設者その他関係する者に対し実施した連絡又は指示の文書（第７２条第２項第８号） | ◎ |
| 第７２条第２項第９号 | ク．ＧＶＰ省令第２条第２項に規定する安全確保措置に関する情報を、安全管理統括部門（安全確保業務の統括に係る部門）へ報告した文書（第７２条第２項第９号） | ◎ |
| 第７２条第４項 | ケ．国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した者が行った市場への出荷の可否の決定に関する記録及び当該記録を国内品質業務運営責任者に対して報告した文書（第７２条第４項） | ◎ |

用例：◎：必要、　非適用：不要。
アウトソース：アウトソース先で管理

注：適用外、非適用以外の項目以外は、製造販売業又はアウトソースした登録製造所において、監査等によって確認できるようにする必要がある。実際に輸入の場合の製造販売業へQMS省令を適用するにあたっての適用の考え方は、各条項及び解説を参照し判断すること。

# 管理監督者の責任

## 管理監督者の関与（第10条）

社長は、品質マネジメントシステムの確立及び実施並びにその実効性の維持に責任をもって関与していることを次の業務を行うことにより実証する。

- 品質方針を定める。

- 品質目標が定められているようにする。

- マネジメントレビューを実施する。

- 資源が利用できる体制を確保する。

- 法令の規定等及び製品要求事項のうち製品受領者が要求する事項（以下、製品受領者要求事項）に適合することの重要性を、組織に周知する。

解説　管理監督者は、社長や、事業部長等の経営に責任と権限を持つ経営層から、管理監督者を規定することが求められる。本品質マニュアルにおいては、社長としている。品質マネジメントシステムを運営していく上で支障がないように各社の実態に合った設定とし、本品質マニュアルにおいては、社長となっている部分を置き換えるとよい。

## 製品受領者の重視（第11条）

社長は、製品受領者要求事項が明確にされ、かつ、製品が当該製品受領者要求事項に適合していることを確実にする。

## 品質方針（第12条）

社長は、以下の要件に合致する品質方針を定める。

- 製品の品質に係る当社の意図に照らし適切なものである。

- 要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの実効性の維持に対して、責任をもって関与すること。

- 品質目標の策定及びレビューのための枠組みとなる。

- 組織に周知され、理解されている。

- 妥当性を維持するためにレビューする。

参照文書：品質方針

解説

例示に馴染まないため、本品質マネジメントシステム基準では添付していないが、各社の事業理念、将来的なビジョン等に即した品質方針を定め文書化しておくこと。

## 計画

### 品質目標（第13条）

社長は、組織内の各部門及び階層に応じた品質目標（製品要求事項への適合のために必要な目標を含む）が定められているようにする。

品質目標は、その達成状況を評価しうるものであり、かつ、品質方針と整合性のとれたものとする。

参照文書：品質目標

解説

品質目標は、例示に馴染まないため、本品質マネジメントシステム基準では添付していないが、各社が設定した品質方針に従い、現実的で、達成可能であり、結果の測定が可能な内容を目標として定め、文書化しておくこと。

### 品質マネジメントシステムの計画（第14条）

社長は、次の事項を確実にする。

- 品質マネジメントシステムが4.1の規定及び品質目標に適合するよう、その実施に当たっての計画が策定されている。

- 品質マネジメントシステムの変更が計画され、実施される場合には、品質マネジメントシステムが不備のないものであることを維持する。

解説

  - 5.4.2 a)は、新たにQMSを構築する場合、QMSを変更する場合、規制要求事項が変更される場合、該当する規格が変更される場合等を含んだQMSの変更にあたっては計画を策定することを要求している。

  - 5.4.2 b)は、変更にあたっては、段階的（経時的）に変更する場合もあるかもしれないが、その場合でも、なんらかの不備が発生してはならないことを要求している。

## 責任、権限及び情報伝達

### 責任及び権限（第15条）

社長は、各部門及び当該部門の構成員に係る責任及び権限が定められ、文書化され、組織全体に周知されていることを確実にする。

社長は、品質に影響を及ぼす業務を管理監督し、実施し、又は検証する者全てについて、相互の関係を定め、当該職務を行うために必要な独立性を確保し、必要な責任及び権限が与えられているようにする。

参照文書：附属書１「（株）厚科研組織図」

### 法的責任者

(1)　管理監督者

当社における管理監督者は社長である。

(2)　総括製造販売責任者（第71条）

社長は、医薬品・医療機器等法に定める総括製造販売責任者を有資格者の中から任命し、次の業務を行わせる。

- 製品の出荷の決定その他の製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その責任を負う。

- 業務を公正かつ適性に行うために必要があると認めるときは、当社、社長その他の当該業務に関して責任をもつ者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを5年間保管する。

- 国内品質業務運営責任者を監督する。

- 管理責任者、国内品質業務運営責任者及び安全管理責任者の意見を尊重する。

- 製造管理又は品質管理に関係する部門と安全管理統括部門との密接な連携を図らせる。

(3)　国内品質業務運営責任者（第72条）

品質保証部門の責任者は、QMS省令の定める国内品質業務運営責任者として次の業務を行う。

- 国内の品質管理業務を統括する。

- 国内の品質管理業務が適切かつ円滑に行われていることを確認する。

- 国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定を行い、その結果及び出荷先等市場への出荷の記録を作成する。

なお、この業務は品質保証部門又は登録製造所のあらかじめ指定した出荷判定を行う力量のある者に行わせ、文書で報告させることができる。この場合、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成するとともに、国内品質業務運営責任者に対して文書により報告させ、国内品質業務運営責任者は適切にその状況を把握する。

- 国内に流通する製品について当該製品の品質に影響を与えるおそれのある製造方法、試験検査方法等の変更がなされる場合、当該変更に係る情報を国内外から収集・把握するとともに、当該変更が製品の品質に重大な影響を与えるおそれがある場合には、速やかに管理責任者及び総括製造販売責任者に対して文書で報告し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。

- 国内に流通する製品について、当該製品の品質等に関する情報を国内外から収集・把握し、その情報が品質不良又はそのおそれのある場合には、速やかに管理責任者及び総括製造販売責任者に対して文書で報告し、記録し、必要かつ適切な措置が採られるようにする。

- 国内に流通する製品の回収を行う場合、回収した製品の一時保管及び適正な処理、回収の記録作成及び管理責任者並びに総括製造販売責任者への報告を行う。

- 国内の品質管理業務遂行のために必要な場合は、管理責任者及び総括製造販売責任者に文書により報告する。

- 必要に応じ関係する登録製造所、販売業者、薬局開設者、病院及び診療所その他関係者に文書による連絡又は指示を行う。

- 安全確保処置に関する情報を知ったときは、安全管理統括部門に遅滞なく文書で提供する。

解説

- 国内品質業務運営責任者はQMS省令第72条第1項に示される要件を満たしている必要がある。

- QMS省令第71条第2項には、総括製造販売責任者、管理責任者、国内品質業務運営責任者が兼任することができる旨示されている。

- 総括製造販売責任者から、必要と認められる場合は、管理監督者等や当該業務に関して責任をもつ者に対し文書により必要な意見を述べ、その写しを5年間保管することが求められている。管理責任者からマネジメントレビュー等を通じで管理監督者へは報告されるので、この報告は多くは発生しないと考えられるので、この例示としては、定型書式の様式例は作成していない。　定型様式を作成しない場合でも、管理できている状態を確実にするため少なくともファイリング等は用意しておくとよい。当該文書の原本を授受関係が分かるような管理をするとよい。

(4)　安全管理責任者

安全管理部門の責任者は、安全管理責任者として、平成16年9月22日厚生労働省令第135号「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（以下、「GVP省令」という。）に従って規定した手順書に規定する業務を実施する。

適用手順書：SOP806「品質情報、不具合等の報告、回収管理規定」

SOP700-03  「QMS省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」
附属手順：登録製造所が実施する市場への出荷の可否に関する手順

記録：様式SOP500-02「国内品質業務運営責任者報告」

様式SOP500-03　「市場への出荷記録」

様式SOP500-04　「製造業者等及び販売業、使用者等への指示文書」

様式SOP500-05　「安全管理統括部門への報告」

様式SOP800-02　「回収記録」

解説

- QMS省令第70条においては、製品の製造販売後安全管理業務を行う場合、QMS省令の規定のほかGVP省令の規定に従って行う旨規定しており、またQMS省令71条において医療機器等総括製造販売責任者は安全管理統括部門との連携を図る旨規定している。品質マニュアルにおいて、GVP関連の要求事項を全て盛り込む必要はないが、QMS・GVPの連携のために必要な事項を規定しておくとよい。

- 記録様式類については、GQP省令対応しているものが流用可能と考えられることから、本品質マニュアルには添付していない。

### 管理責任者（第16条）

社長は、当社の管理層のなかから、製造販売業者における品質マネジメントシステムの実施及び維持の責任者として、次の責任及び権限をもつ管理責任者を任命する。

- プロセスが確立され、実施されるとともに、その実効性が維持されているようにする。

- 品質マネジメントシステムの実施状況及びその改善の必要性について社長に報告する。

- 組織全体にわたって、法令の規定等及び製品受領者要求事項についての認識が向上するようにする。

### 内部情報伝達（第17条）

社長は、組織内において、適切に情報の伝達が行われる仕組みを確立するとともに、品質マネジメントシステムの実効性に関わる情報交換が確実に行われるようにする。

## マネジメントレビュー

### 一般（第18条）

社長は、品質マネジメントシステムについて、その妥当性及び実効性の維持を確認するためのレビューを下記のあらかじめ定めた間隔で行う。

マネジメントレビューには、社長、品質保証部長、総務部長、営業部長、業務部長、安全管理室長及び各部門長が指名した者が出席し、品質保証部長が会議を進行し、社長が決定する。マネジメントレビューは、少なくとも年１回、または社長又は品質保証部長が必要と判断した場合に開催する。

マネジメントレビューのインプット及びアウトプットの記録は維持する。

解説

- マネジメントレビューには、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの改善又は変更の必要性の評価を含むとよい。（5.3、5.4.1参照。）

- 本品質マニュアルでは本文中にマネジメントレビューの出席者、頻度等を規定しているが、別途マネジメントレビューに係る手順書を作成することでもよい。

- 本文中のマネジメントレビューの出席者は、本品質マニュアルを適用する組織における例示であり、各社の規模、組織形態に応じて適切な出席者を設定すること。

### マネジメントレビューへのインプット（第19条）

マネジメントレビューへのインプットには、次の情報を必ず含むこととし、関連する部門長はその情報を提供する。

- 監査の結果

- 製品受領者からの意見

- プロセスの実施状況及び製品要求事項への適合性

- 是正処置及び予防処置の状況

- 以前のマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ

- 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更

- 改善のための提案

- 新しい又は改訂された薬事に関する法令の規定

### マネジメントレビューからのアウトプット（第20条）

マネジメントレビューの結果には、次の事項に関する決定及び処置を含める。

- 品質マネジメントシステム及びプロセスの実効性の維持に必要な改善

- 製品受領者要求事項に関連した製品の改善

- 資源の必要性

記録：様式SOP500-01　「マネジメントレビュー記録」

解説

マネジメントレビューへのインプットは、5.6.2のa)からh)の全項目を網羅する必要がある。該当しない項目がある場合、記録には、「該当なし」等の記録をするとよい。

# 資源の管理監督

## 資源の確保　（第21条）

当社は、次の業務に必要な資源を明確にし、確保する。

- 品質マネジメントシステムを実施するとともに、その実効性を維持する。

- 法令の規定等及び製品受領者要求事項に適合する。

## 人的資源

### 品質業務従事者の能力（第22条）

当社は、製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する全ての者について、関連する教育訓練、技能及び経験に基づき、業務に必要な能力を有することを担保する。

### 能力、認識及び教育訓練（第23条）

当社は、次の業務を行う。

- 製品の品質に影響を及ぼす業務に従事する者にどのような能力が必要かを明確にする。

- 必要な能力を取得させるために教育訓練の実施その他の措置を採る。

- 採った措置の実効性を評価する。

- 全ての構成員が、自らの業務の関連性及び重要性を認識するとともに、品質目標の達成に向けて自らの貢献の方途を認識しているようにする。

- 構成員の教育訓練、技能及び経験について適切な記録を作成し、保管する。

記録：	様式SOP600-01　スキルマップ

様式SOP600-02　技能・教育記録（個人別）

## 業務運営基盤（第24条）

当社は、各組織の建物、作業室及びこれらに附属する水道その他の設備、プロセスに係る設備（ソフトウェアを含む。）、輸送、情報の伝達等製品の製造を支援するサービスその他の製品要求事項への適合の達成に必要な業務運営基盤を明確にし、提供し、維持する。

当社は、業務運営基盤の保守業務又はその欠如が製品の品質に影響を及ぼすおそれがある場合、

製造所において、その保守業務に係る要求事項（保守業務の頻度に係る要求事項を含む。）を明確にし、その要求事項に係る適切な運用を確立するとともに、文書化ならびに記録・保管させる。

解説

- 本事例においては製造販売業者は、設計・製造・最終製品の保管等の製品実現に係る業務をアウトソースしており、製品の品質に影響を及ぼす業務運営基盤を自ら保有していないが、購買管理プロセスによってアウトソース先の業務運営基盤の適切性を確認している。

- 製品の品質に影響を及ぼすおそれのある業務運営基盤がない場合は、手順書・記録類を作成する必要はない。本品質マニュアルでは、製造販売業者は製造・試験検査行為を行わず、保守管理が必要な備品を業務上使用していないことを想定しており、記録様式例は作成していない。

## 作業環境（第25条）

当社においては、「設計開発プロセス」「製造プロセス」 を 「株式会社　オリジナルメーカ」 に、「製品保管プロセス」は「株式会社　国内倉庫」に委託する。委託先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。

当社は、特殊な作業環境の条件下で一時的に作業することが求められる全ての構成員について、教育訓練を受けさせ、又は教育訓練を受けた構成員に監督させる。

解説

- 本品質マニュアルにおいては、通常の製造プロセスは、主な組立、保管の登録製造所に委託されており、作業環境管理は、両登録製造所で実現されており、必要な手順書は登録製造所で作成され、管理されている状態であり、製造販売業は返却品の管理を行うのみである。また、返却品は要員や他の製品に悪影響を与えないような医療機器を想定し、QMS省令第25条第5項で要求される「汚染された製品等の管理に関する実施要領」については作成しない例として記述している。返却品しか取り扱わない製造販売業であっても、要員や他の製品に悪影響を与えるような製品（例：血液等により汚染された医療機器）返却される可能性があるような製品を取り扱う場合は、隔離、防護具、洗浄、不活化処理、その他作業者保護等を手順書として規定する必要がある。

# 製品実現

## 製品実現計画（第26条）

当社は、製品実現に必要なプロセスについて、計画を策定するとともに、確立する。

当社は、前項の計画（以下「製品実現計画」という）と、品質マネジメントシステムに係るその他のプロセス等に係る要求事項との整合性を確保する。

当社は、製品実現計画の策定に当たっては、次に掲げる事項を、明確化する。

- 当該製品に係る品質目標 及び 製品要求事項

- 当該製品に固有のプロセス、当該プロセスに係る文書の策定及び所要の資源の確保の必要性

- 所要の検証、バリデーション、監視、測定及び試験検査に係る業務であって当該製品に固有のもの並びに製品の出荷の可否を決定するための基準（以下「出荷可否決定基準」という。）

- 製品実現に係るプロセス及びその結果としての製品が製品要求事項に適合していることを実証するために必要な記録

当社は、製品実現に係る全てのプロセスにおける製品のリスクマネジメントに係る要求事項を明確にし、当該要求事項にリスクマネジメントに係る要求事項書を作成する。

当社は、リスクマネジメントに係る記録を作成し、これを保管する。

適用手順書：「リスクマネジメントに係る要求事項書」

記録：様式SOP700-01　リスク分析報告書

様式SOP700-02 リスクマネジメント実施確認票

解説

輸入販売におけるリスクマネジメントの実施の範囲としては、基本的に、基本要件チェックシート及び承認・認証申請書の添付資料概要等STEDには、ISO14971を適用したリスクマネジメントが求められている。ここでは、STEDにリスクマネジメントの概要を記載した内容の根拠を確認する範囲で、記録を作成することを意図している。この場合、製造販売業者としては、委託先の登録製造所において実施されたISO14971に基づいた体制で作成された記録を精査することになる。リスクマネジメントに係る業務を登録製造所に委託する場合は、受容レベルについて、あらかじめ受容レベルを製造販売業と登録製造所間で合意をしておくこと。要求事項書としては、これらを文書化しておくとよい。記録様式例としては、ISO14971によるリスクマネジメントで多く用いられている形式を例示として示した。

## 製品受領者関連のプロセス

### 製品関連の要求事項の明確化（第27条）

当社は、次に掲げる事項を製品要求事項として明確にする。

- 当該製品に係る製品受領者要求事項（製品受領者への製品の送達及び製品受領者が製品を受領した後の業務に係る要求事項を含む。）

- 製品受領者が明示してはいないものの、製品受領者が当該製品についてあらかじめ指定し、又は意図した用途であって、製造販売業者等にとって既知のものに必要な要求事項

- 法令の規定等のうち、当該製品に関するもの

- その他製造販売業者等が必要と判断した当該製品に係る要求事項

### 製品要求事項のレビュー（第28条）

当社は、製品の供給に関与するに当たって、あらかじめ、製品要求事項のレビューを実施する。

当社は、前項のレビューを実施するに当たっては、次に掲げる事項を確認する。

- 当該製品に係る製品要求事項が定められ、文書化されていること。

- 製品受領者との取決め又は製品受領者からの指示における要求事項が、以前に提示されたものと相違する場合においては、当該相違点について、製品受領者と合意していること。

- 各組織が、あらかじめ定められた要求事項に適合する能力を有していること。

当社は、前項のレビューの結果に係る記録及び当該レビューの結果に基づき採った措置に係る記録を作成し、これを保管する。

当社は、製品受領者が要求事項を書面で示さない場合においては、当該要求事項を受諾するに当たり、あらかじめ、その製品受領者要求事項の内容を確認する。

当社は、製品要求事項が変更された場合においては、関連する文書が改訂されるようにするとともに、関連する構成員に対し変更後の製品要求事項を確実に周知し、理解させる。

参照文書：「製品要求事項に係る文書」　
記録：「製品要求事項のレビューの結果及びこれに基づき採った措置の記録」

解説

- 輸入販売を行う製造販売業の場合、7.2.1もしくは7.2.2の要求事項の実施の一部もしくは全てを海外の製造業者（本事例では、オリジナルメーカー）にアウトソースしてもよいが、法令要求事項等が製品要求事項に含まれて、適切にレビューされていることを製造販売業者は購買管理プロセス等の委託先の管理の中で確実にする必要がある。特に海外で製造される日本向け製品については製品要求事項が承認書の記載内容を反映したものであるかどうか、適切に照査されているべきである。

- 製品要求事項に係る文書には、顧客ニーズの情報、顧客に提示するカタログ等の販売情報、顧客からの注文情報、契約等がある。

- 製品要求事項のレビューの結果及びこれに基づき採った措置の記録には、注文情報、契約書等の確認の押印等が入ったものの記録や顧客との調整が必要な場合のそれらの情報の記録が該当する。

### 製品受領者との間の情報等の交換（第29条）

当社は、次に掲げる事項に関する製品受領者との間の相互の情報又は意見の交換のための実効性のある方法を明確にし、これを実施する。

- 製品情報

- 問合せ、契約及び注文の取扱い（これらの変更を含む。）

- 製品受領者からの意見（苦情を含む。）

- 8.5.1項に規定する通知書

解説

製造販売業者は、医療機関等の製品受領者との情報交換のための効果的な方法を明確にする必要がある。特に本項では、QMS省令第55条に規定される製品受領者の意見やQMS省令第62条に規定する通知書に関連する製品受領者との情報交換に関わる情報交換のための方法を明確にし、実施するよう求めている。

### 中古品の販売業者等からの通知の処理（第72条の2）

当社は、販売業者又は貸与業者から使用された医療機器（中古品）を他に販売又は貸与するための通知を得た場合には、必要とされる製品の品質、有効性、安全性の保持のために必要な事項の指示を行う。

当社は、中古品の販売業者又は貸与業者からの通知の処理に関する手順を確立し、これを文書化する。

適用手順書：SOP701　中古品の販売業者等からの通知の処理規定

解説

本要求事項はGQP省令第23条に規定されていたものである。GQP省令からの継続案件であるため、例示を省略する。

## 設計開発

当社においては、「設計プロセス」は「株式会社　オリジナルメーカ」にアウトソースする。アウトソース先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令に基づく管理が適切に行われていることを確認する。

### 設計開発の計画（第30条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発へのインプット（第31条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発からのアウトプット（第32条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発レビュー（第33条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発の検証（第34条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発バリデーション（第35条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

### 設計開発の変更の管理（第36条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

解説

- 設計開発管理プロセスをアウトソースしている場合、設計開発管理に係る手順書・記録等の作成等を実施する必要はないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

- 本事例では、QMS省令第35条4項において臨床試験及び使用成績評価を設計開発のバリデーションの一部として実施することが求められている医療機器等を対象としていないものとする。上記に該当する医療機器を取り扱う場合には、製造販売業において当該臨床試験及び使用成績評価に係る資料の収集及び作成を、継続的な設計開発バリデーションの一部としてフィードバックすることも求められることもあるため、その場合は、手順を追加する必要がある。

## 購買

### 購買プロセス（第37条）

- 当社は、購買物品が自らの規定する購買物品に係る要求事項（以下「購買物品要求事項」という。）に適合するようにするための手順を確立し、これを文書化する。

- 当社は、購買物品の供給者並びに購買物品に適用される管理の方法及び程度を、当該購買物品がその後の製品実現に係るプロセス又は最終製品（中間製品以外の製品を言う。）に及ぼす影響に応じて定める。

- 当社は、購買物品要求事項に従って購買物品を供給する能力を根拠として、購買物品の供給者を評価し、選定する。

- 当社は、購買物品の供給者の選定、評価及び再評価に係る判定基準を定める。

- 当社は、（3）の評価の結果に係る記録（当該評価の結果に基づき所要の措置を採った場合においてはその記録を含む。）を作成し、これを保管する。

参照文書：	SOP702　購買管理規定

様式SOP702-01　供給者選定票

様式SOP702-02　供給者年次評価表

解説

・「購買物品」には、購買した構成部品等、製造用物質、設備、器具、工程のアウトソース並びにサービス等が含まれる。例えば本事例のように海外の登録製造所から輸入する医療機器に関する供給者の選定・評価や受け入れ検査に適用する。また、国内で実施する表示や包装に使用する原材料などの供給者の選定・評価や受け入れ検査に適用する。

#### 7.4.1.1　登録製造業者に対する購買管理

- 当社は、以下の場合、7.4.1項に加えて本項を実施する。

- 製品要求事項への適合性に影響を及ぼすプロセス（QMS省令 第5条第4項）をアウトソースする事業所が登録製造所の場合

- 購買物品の供給者の事業所が登録製造所である場合

- 当社は、当社若しくは他の登録製造所によりアウトソースを受けた登録製造所又は当社若しくは登録製造所に対して購買物品の供給を行う登録製造所の製造業者にQMS省令  第二章をから第五章まで （7.5.3.1並びにQMS省令  第69条から第72条の2までを除く。））に従った適切な品質マネジメントシステムに基づき業務を行わせる。（第65条、第66条及び第83条）

- 当該製品について当該登録製造所が行うプロセスに照らし、その品質マネジメントシステムに適用することが適当でないと認められる規定にあっては、当該規定をその品質マネジメントシステムに適用しないことができる。この場合において、当該登録製造所に係る製造業者等に対しは、当該製品に係る品質マニュアルにその旨を記載させる。（第83条）

- 当社は、当該製造業者等が適切な品質マネジメントシステムに基づき製造管理及び品質管理を行っていることについて、必要な確認を行う。（第65条、第84条）

- 当社は、当該製造業者に対し、 製品に関する不具合報告を要すると思われる情報を知った場合において、当社に対し報告させるための手順を確立させ、文書化させる。（第69条）

- 当社による当該製造業者等の定期的な確認の方法は、下記の方法より行う。

- 国内品質業務運営責任者又はあらかじめ指定した（アウトソースを含む）ものが実地に確認する。

- 製造業者から関連する書類を入手し、当該書類により確認する。

- 第三者機関によるISO13485等の証明書あるいは相手先国の規制当局の査察レポートにより確認する。

参照：様式「登録製造所等との製造管理及び品質管理のための覚書」

解説

- 登録製造所の管理については、上記に示すような管理手法が考えられる。

- ISO13485の証明書だけでは、QMS省令の全ての要求事項を確認できないため、差分に関する追加の確認が必要になる。

#### 7.4.1.2　登録製造所等との取り決め（第72条の2）

当社は、品質管理及び安全管理に関する情報の収集が妨げられることのないよう、8.2.1項の規定により行う業務との関係も踏まえ必要な体制を整備するとともに、登録製造所及び関係する組織との間で必要かつ十分な事項について取決め、これを文書化する。（第72条の2  第1項）

取り決めには、前項の情報の収集に関する事項に加え、アウトソースするQMS省令の要求事項の範囲及び当社と登録製造所及び関係する組織との責任の分担などを明確にする。

参照	様式SOP700-03：  「QMS省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」

### 購買情報（第38条）

- 当社は、他の方法によることが適切であることを文書により示すことができる場合を除き、購買物品に関する情報（以下「購買情報」という。）を明確にし、かつ、購買情報に次に掲げる購買物品要求事項を含める。

- 購買物品の出荷の可否の決定、購買物品の供給者の事業所における手順、プロセス並びに設備及び器具に係る要求事項

- 購買物品の供給者の構成員の適格性の確認に係る要求事項

- 購買物品の供給者の品質マネジメントシステムに係る要求事項

- 当社は、購買物品の供給者に対し購買物品要求事項を提示するに当たり、あらかじめ、当該購買物品要求事項の妥当性を確認する。

- 当社は、7.5.3.2.1項により求められる追跡可能性を確保した上で、関連する購買情報が記載された文書及び記録を作成し、これを保管する。

参照文書：	購買仕様書

記録：「購買情報」

解説

- 本項では製造販売業者にQMS省令第38条に規定する購買物品要求事項を含む購買情報を明確にすることを求めている。

- 購買情報は、購買仕様書や注文書の中で規定するとよい。購買情報は各社の実態に合わせたものとすることが望ましいことから、例示をしていない。

- 記録としては、供給者に対して購買品仕様書等の購買情報を提示する前に、購買品仕様書の検討、承認手続の記録を残すことが求められる。　購買品仕様書の検討印、承認印などが該当する。例示は省略している。

### 購買物品の検証（第39条）

- 当社は、購買物品が購買物品要求事項に適合しているようにするために必要な試験検査及びその他の業務を定め、実施する。

- 当社は、自ら又はその製品受領者が購買物品の供給者の組織において購買物品の検証を実施することとしたときは、当該検証の実施要領及び購買物品の供給者からの出荷の可否の決定の方法を前条の購買情報の中で明確にする。

- 当社は、前項の検証の記録を作成し、これを保管する。

- 購買物品の検証のうち、アウトソースした登録製造所については、7.4.1.1項により検証を行う。

記録：　購買製品受入検査票

解説

- 本事例の場合、海外製造所から輸入した製品の検証については、最終製品の保管を行う登録製造所等において実施され、その記録も当該組織において作成されるため、製造販売業では記録が作成されない状況を想定している。　但し、検証に必要な購買情報については製造販売業者が定めることになる。またプロセスのアウトソース先となる登録製造所の検証・管理については、7.4.1.1の中で適切に実施される必要がある。

- 購買品の検証の記録としては、受入検査の実施記録としての購買製品受入検査票等が想定される。一般的に想定される受入検査記録であり、例示としては省略する。

## 製造及びサービス提供

### 製造及びサービス提供の管理

当社においては、「製造プロセス」は「株式会社　オリジナルメーカ」、「製品保管プロセス」は「株式会社　国内倉庫」に委託する。（ただし、7.5.1.2.2項、7.5.1.2.3項、7.5.1.2.4項については委託することはできないものとする。）委託先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。

#### 7.5.1.1　製造及びサービス提供の管理　－　一般要求事項（第40条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

#### 7.5.1.2　製造及びサービス提供の管理 － 固有要求事項

#### 7.5.1.2.1　製品の清浄管理（第41条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

解説

製造プロセスをアウトソースしている場合、製造管理に係る手順書・記録等の作成等を実施する必要はないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

#### 7.5.1.2.2　設置業務（第42条）

- 当社は、設置管理医療機器に係る製品を取り扱う場合においては、他の方法によることが適切であることを文書により示すことができる場合を除き、医療機器の設置及び当該設置の検証に係る可否の決定基準を含む要求事項を明確にし、当該要求事項に係る適切な運用を確立するとともに、これを設置管理基準書として文書化する。

- 前項の場合において、製品受領者要求事項により当該製造販売業者等又は当該製造販売業者等があらかじめ指定した者以外の者が医療機器の設置及び当該設置の検証を実施することができることとされている場合にあっては、当該設置及び検証を実施する者に対し、当該設置及び検証に係る要求事項を提供する。

- 当社は、実施された第一項の医療機器の設置及び当該設置の検証（製造販売業者等又は製造販売業者等があらかじめ指定した者が実施したものに限る。）の記録を作成し、これを保管する。

参照文書：	「設置業務に係る要求事項」

記録：「医療機器の設置及び検証の記録」

解説

・設置管理に関する手順書・記録様式については、現行法からの継続案件であるため記載を省略した。

・設置管理医療機器を取り扱っていない場合は、当該項目を非適用とすることが出来る。

#### 7.5.1.2.3　附帯サービス業務（第43条）

- 当社は、製品の供給に附帯したサービスに係る業務（以下「附帯サービス業務」という。）の実施があらかじめ定められた要求事項である場合においては、自ら提供する場合は、当該業務の実施及び当該要求事項への適合状況に係る検証のための手順書及び/又は作業指図書を作成する。また、アウトソースする場合においては、これらの手順書及び/又は作業指図書を作成させる。必要がある場合には、参照する試料及び測定の手順についても、併せて確立し、文書化する。

- 当社は、実施した附帯サービス業務の記録を作成し、これを保管する。

適用手順書：SOP703　附帯サービス管理規定

記録：様式SOP703-01　保守・修理作業記録

様式SOP703-02　付帯サービス業務作業指図書

解説

- 付帯サービスを実施していない場合は、当該項目を非適用とすることが出来る。

#### 7.5.1.2.4　医療機器の修理業者からの通知の処理（第72条の2）

- 当社は、修理業者から製品の修理にあたっての通知を得た場合には、必要とされる製品の品質、有効性、安全性の保持のために必要な事項の指示を行う。

- 当社は、医療機器の修理業者からの通知の処理に関する手順を確立し、これを文書化する。

適用手順書：SOP704医療機器の修理業者からの通知の処理規定

解説

・現行GQP省令で実施している内容なので例示省略

#### 7.5.1.3　滅菌製品の製造管理に係る特別要求事項（第44条）
非適用

解説

・滅菌製品を取り扱っていない場合は、当該項目を非適用とすることが出来る。

### 製造およびサービス提供に関するプロセスの妥当性確認

当社においては、「製造プロセス」 を 「株式会社　オリジナルメーカ」 に委託する。アウトソース先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。

#### 7.5.2.1　製造プロセス等のバリデーション（第45条）

自社内にプロセスがないため本項は適用せず、アウトソース先の購買管理による。

#### 7.5.2.2　滅菌プロセスのバリデーション（第46条）

非適用。

解説

・製造プロセスをアウトソースしている場合、製造及びサービス提供に関するプロセスの妥当性確認に係る手順書・記録等の作成等を実施する必要はないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

・滅菌製品を取り扱っていない場合は、7.5.2.2を非適用とすることが出来る。

### 識別及び追跡可能性

#### 7.5.3.1　識別（第47条）

- 当社は、製品実現に係る全てのプロセスにおいて、適切な手段により製品を識別する。

- 当社は、前項の識別に係る手順書を確立し、これを文書化する。

- 当社は、返却された製品について、適合製品（製品の要求事項に適合する製品をいう。）から明確に識別されるようにするための手順書を確立し、これを文書化する。

適用手順書：SOP705　製品の識別／トレーサビリティ管理規定

解説

- 製品実現プロセスをアウトソースしている場合、（１）、（２）に係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

- 製造販売業のQMSの中で医療機関等からの回収品・返却品を取り扱う可能性がある場合、（３）の返却品の識別に係る手順を確立する必要がある。

#### 7.5.3.2　追跡可能性の確保
7.5.3.2.1　一般（第48条）

- 当社は、製品の追跡可能性の確保に係る手順書を確立し、文書化する。

- 当社は、（1）の手順を記載した手順書において、製品ごとに、追跡可能性の確保の程度及びそのために必要な記録に係る要件を定めなければならない。

- 当社は、製品の追跡可能性の確保が製品要求事項である場合においては、当該製品について識別のための固有の表示等により管理するとともに、これを記録する。

適用手順書：SOP705　製品の識別／トレーサビリティ管理規定

解説

- 製造プロセスをアウトソースしている場合、当該要求事項に係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

#### 7.5.3.2.2　特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保（第49条）

非適用。

解説

特定医療機器を取り扱っていない場合、当該要求事項を非適用とすることが出来る。

#### 7.5.3.3　製品の状態の識別（第50条）

当社においては、「製造プロセス」 を 「株式会社　オリジナルメーカ」 にアウトソースするため、当該プロセスを実施しない。アウトソース先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。

解説

- 製造プロセス及び最終製品の保管をアウトソースしている場合、上記プロセスに係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

### 製品受領者（顧客）の物品（第51条）

- 当社は、製品等に使用し、又は組み込むために提供された顧客の物品等（顧客が所有権を有する知的財産及び情報を含む。）を識別するとともに、検証し、保護する。

- 当社は、前項の物品等を紛失し、若しくは損傷した場合、又は使用に適さないことが判明した場合においては、製品受領者にその内容を報告するとともに、記録を作成し、これを保管する。

- 当社は、顧客の物品を当社が管理し、又は使用している間は、十分な注意を払って当該物品を取り扱う。

### 製品の保持（第52条）

- 当社においては、「製造プロセス」 を 「株式会社　オリジナルメーカ」 に委託するため、当該プロセスを実施しない。委託先の管理は、購買管理プロセスにより、QMS省令基づく管理が適切に行われていることを確認する。(1)　当社は、製造から出荷までの間における製品の適合性の保持（識別、取扱い、包装、保管及び保護を含む。）を手順書及び／又は作業指図書に従い実施する。また、これら業務を委託する製造所等においては、手順書及び／又は作業指図書に従って製品の保持を実施させる。

- 当社は、使用の期限が限定された製品又は特別な保管条件を要する製品の管理について、係る手順書及び／又は作業指図書に従い実施する。また、製造所等においては、手順書及び／又は作業指図書に従って製品の保持を実施させる。

- 当社は、（2） の特別な保管条件について管理するとともに、これを記録し又は記録させる。

適用手順書：SOP706　製品の保存に関する規定

記録　：様式SOP706-01　製品保管指図書

解説

・製造プロセス及び最終製品の保管をアウトソースしている場合、上記プロセスに係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。製品の特性によりアウトソース先で特別な保管条件が要求される場合、委託先にその条件に従った保管を行わせることを確実にする必要がある。

#### 7.5.5.1　医療機器の販売業者等における品質の確認（第72条の2）

当社は、出荷から最終の製品受領者に引き渡されるまでの間における製品の適合性の保持のために品質の確認が必要な場合においては、医療機器の販売業者又は貸与業者における品質の確認に関する手順を確立し、これを文書化する。

適用手順書：SOP707　医療機器の販売業者等における品質の確認規定

解説

- 製造販売業において7.5.5.1項該当業務を実施していない場合は、適用外としてもよい。

- GQP省令の継続案件のため、例示を省略した。

## 設備及び器具の管理（第53条）

当社においては、「製造プロセス」は「株式会社　オリジナルメーカ」、「製品保管プロセス」は「株式会社　国内倉庫」にアウトソースしている。当社には該当する設備及び器具はないためこの条項は適用しない。アウトソース先の管理は、購買管理に従って、QMS省令による管理が適切に行われていることを確認する。

解説

製造プロセス及び最終製品の保管をアウトソースしているおり、管理が必要な設備及び器具がない場合、当該プロセスに係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

# 測定、分析及び改善

## 一般（第54条）

- 当社は、次の業務に必要な監視、測定、分析及び改善（以下「監視等」という。）に係るプロセスについて、計画を策定し、実施する。

- 製品の適合性を実証する。

- 品質マネジメントシステムの適合性を確保し、実効性を維持する。

(2) 当社は、監視等の計画において、プロセスに適用可能な監視等の方法（統計学的方法を含む。）及びその方法の適用範囲について規定する。

解説

上記a)及びb)について、アウトソースの範囲を決定して、そのアウトソース内容に応じた管理方法を設定し、実行する。

８項全体を通し、製造販売業者自ら実施する事項とアウトソース先が実施する事項を明確にして、品質マニュアル又は手順書に規定するとよい。

## 監視及び測定

### 製品受領者の意見（第55条）

- 当社は、品質マネジメントシステムの実施状況の測定の一環として、当社を含む組織が製品受領者要求事項に適合しているかどうかについての情報を監視する。

- 当社は、その情報の入手及び活用に係る方法を明確にする。

- 当社は、製品の品質に係る問題について、早期に警告を発するため、並びに是正措置及び予防措置に係るインプットとして活用するため、製品受領者からの意見収集の仕組みに係る手順を確立し、文書化する。

- 当社は、収集された適正な使用のための必要な情報等製品の出荷後において得る知見のレビューを、意見収集の仕組みの一部とする。

適用手順書：SOP801　「製品受領者の意見収集等規定」

### 内部監査（第56条）

- 当社は、品質マネジメントシステムが次の要件に適合しているかどうかを明確にするために、あらかじめ定めた間隔で内部監査を実施する。

- 製品実現計画、品質マニュアルの規定及びその品質マネジメントシステムに係る要求事項に適合している。

- 効果的に実施され、かつ維持されている。

- 当社は、内部監査の対象となるプロセス及び領域の状態及び重要性並びに従前の監査の結果を考慮して、内部監査実施計画を策定する。

- 当社は、内部監査の判定基準、範囲、頻度及び方法を定める。

- 当社は、内部監査を行う構成員（以下「内部監査員」という。）の選定及び内部監査の実施において、客観性及び公平性を確保する。

- 当社は、内部監査員に自らの業務を内部監査させない。

- 当社は、内部監査実施計画の策定及び実施並びに内部監査結果の報告及び記録の保管について、その責任及び要求事項を定めた手順を確立し、文書化する。

- 当社は、内部監査された領域に責任を有する責任者に、発見された不適合及びその不適合の原因を除去するための措置を採らせるとともに、その措置の検証を行わせ、その結果を報告させる。

適用手順書：SOP802　「内部監査規定」

記録：	様式SOP802－01　	内部監査計画書兼通知書

様式SOP802－02　	内部監査チェックリスト

様式SOP802－03　	内部監査報告書/是正措置要求書

様式SOP802－04　	内部監査是正措置報告書

### プロセスの監視及び測定（第57条）

- 当社は、品質マネジメントシステムに係るそれぞれのプロセスを適切な方法で監視するとともに、測定が可能な場合にあっては、併せて測定をする。

- 当社は、その監視の方法について、プロセスが品質マネジメントシステムの計画に定めた結果を得ることができることを実証できるものとする。

- 当社は、品質マネジメントシステムの計画に定めた結果を得ることができない場合においては、製品の適合性を確保するために、修正及び是正措置を適切に採る。

解説

- プロセスの監視・測定の結果は、5.6.2 マネジメントレビューのインプットの「プロセスの実施状況」としてインプットする

- この品質マニュアルの例示である輸入のみを行う製造販売業は、「設計開発プロセス」「製造プロセス」「製品保管プロセス」をアウトソースしているが、「購買プロセス」「顧客関連プロセス」及び「監視測定プロセス」「品質方針の展開」は自ら実施主体となっている。　輸入のみを行う製造販売業は、少なくとも、これらプロセスを品質目標や品質計画（5.4項参照）どおりにプロセスが実施されているか監視し、可能な場合測定する。　以下のような事例が想定される。

  - 各プロセス中で作成することが規定されている業務手続き及び情報の処置の進み具合

  - 内部監査が計画どおりに実施されているか。

プロセスの監視を内部監査とマネジメントレビューのみで実施することも不可能ではないが、その頻度は多くの場合は年1回程度であり、それで適切にプロセスが監視し、測定できるのかを考え、企業の実情に合わせて、監視及び測定方法を勘案するとよい。

### 製品の監視及び測定

#### 8.2.4.1 一般要求事項（第58条）

当社は、製品が製品要求事項に適合していることを検証するために、製品の特性を監視し、かつ、測定する。

当社は、その監視及び測定を、その製品に係る製品実現計画及び製造及びサービスの提供で規定する手順書に従って、製品実現に係るプロセスの適切な段階において実施する。

当社は、製品実現計画に定めた全ての必要事項が支障なく完了するまでは、プロセスの次の段階に進むことの許可、出荷の決定及びサービス提供を行わない。

#### 8.2.4.1.1 出荷記録及び出荷権限の指定

    - 出荷権限の指定（第72条第3項及び4項）
当社は、国内品質業務運営責任者が登録製造所との取り決めによりあらかじめ指定した者に出荷の可否の判定を行わせる。

    - 出荷記録（第72条第2項第3号）
登録製造所は、取決めに従い、国内に流通させる製品について、市場への出荷の決定をロットごと（ロットを構成しない医療機器等にあっては、製造番号又は製造記号ごと）に行い、その結果及び出荷先等市場への出荷の記録を作成する。
この場合、市場への出荷の決定を行った者は、その結果及び出荷先等市場への出荷に関する記録を作成するとともに、国内品質業務運営責任者に対して文書により報告し、国内品質業務運営責任者が確認する。

適用手順書： SOP700-03  「QMS省令に基づく製造管理及び品質管理のための覚書」
附属手順：登録製造所が実施する市場への出荷の可否に関する手順

記録：「製品の監視及び測定結果」

様式5-5「登録製造所からの市場への出荷判定報告」

様式5-3「登録製造所からの市場への出荷判定報告の国内品質業務運営責任者の確認」

解説

- 市場への出荷の決定を行うあらかじめ指定した者の力量は、登録製造所の委託の内容、検査の内容や出荷可否判定の内容に応じた適切な力量が求められる。

- 本マニュアルにおいては、市場への出荷の可否の判定を出荷の保管を行う登録製造所のあらかじめ指定した者に委託する場合について、規定した事例を示している。委託を行わない場合は、国内品質業務運営責任者が、製造販売業者内の品質保証部門等のあらかじめ指定した者に市場への出荷の可否の判定を行わせることをマニュアルに規定して実施することになる。

- 市場への出荷の可否判定を委託した場合は、具体的な判定手順と品質業務運営責任者への報告の手順を別途規定しておくと良い。

- 記録として、「製品の監視及び測定結果」が求められている。例えば、出荷後の品質状況の記録が該当する。企業の実情に合わせた記録となるため、例示省略する。

- 記録として、「出荷可否決定等を行った者」（第５８条第４項）が求められている。本事例においては、製販自らが出荷判定せず、登録製造所へ委託しているため、製造販売業としては該当せず、非適用となる。このため例示省略する。

- 記録として、様式5-3「登録製造所からの市場への出荷判定報告の国内品質業務運営責任者の確認」（第72条第4項第3号）の作成が求められている。これは、「登録製造所からの市場への出荷判定報告」を国内品質業務責任者が確認した記録である。GQP省令からの要求事項の移行であり、例示は省略する。

#### 8.2.4.2 特定医療機器固有の要求事項（第59条）

非適用。

解説

- 特定医療機器を取り扱っていない場合、当該要求事項を非適用とすることが出来る。

## 不適合製品の管理（第60条）

- 当社は、製品要求事項に適合しない製品（以下「不適合製品」という。）について、意図に反した使用若しくは操作又は出荷を防ぐことを確実にするため、識別し、管理する。

- 当社は、不適合製品の処理に係る管理及びそれに関する責任及び権限について手順を確立し、文書化する。

- 当社は、次の方法のいずれかにより、不適合製品を処理する。

- 発見された不適合を除去するための措置を採る。

- 特別採用の下で、使用若しくは操作の許可、プロセスの次の段階に進むことの許可又は出荷の決定を行う。

- 本来の意図された使用若しくは操作又は適用ができないようにするための措置を採る。

- 当社は、法令の規定等に適合しない場合には、特別採用による不適合製品の処理を行わせない。

- 当社は、不適合製品の特別採用を行った場合においては、その特別採用を許可した構成員を特定する記録を作成し、保管する。

- 当社は、不適合の内容の記録及びその不適合に対して採られた措置（特別採用を含む。）の記録を作成し、保管する。

- 当社は、不適合製品に修正を行わせた場合においては、修正後の製品の製品要求事項への適合性を実証するための再検証を行わせる。

- 当社は、製品受領者への製品の送達後又はその製品について使用者若しくは操作がなされた後に不適合製品を発見した場合においては、その不適合による影響又は起こり得る影響に対して適切な措置を採る。

- 当社は、その製品について、手直し等製造し直すことが必要な場合においては、製造所においてそのプロセスに係る手順について、文書化させる。この場合、当社は、その手順を記載した手順書の発行に当たっては、元の手順書と同様の承認手続を行わせる。

当社は、認定及び承認に先立ち、手直しが製品に及ぼすすべての悪影響を判定し、文書化させる。

### 回収管理（第72条第2項6号）

国内品質業務運営責任者は、国内に流通する製品の回収を行う場合に、次の業務を行う。

- 回収した医療機器等を区分して一定期間保管した後、適切に処理する。

- 回収の内容を記載した記録を作成し、管理責任者及び医療機器等総括製造販売責任者ならびに管理監督者に対して文書により報告する。

適用手順書：SOP803　「不適合製品処置規定」
SOP806　「品質情報、不具合等の報告、回収管理規定」

記録：様式SOP803－01　不適合製品処置票

様式SOP800-02　回収記録

解説

- 製販が製造・試験・保管プロセスをアウトソースしている場合、アウトソースしたプロセスに係る不適合製品の管理に係る手順書・記録等の作成等を自ら実施する必要は必ずしもないが、製造販売業者はアウトソースしたプロセスの管理を購買管理プロセス等で適切に実施する必要がある。

- 製品受領者への製品の送達後または当該製品について使用若しくは操作がなされた後に不適合製品を発見した場合においては、製造販売業者は、QMS省令第60条第8項に基づき、適切な措置を採らなければならない。

- 当該事例のように製造販売業者が修理業を取得しておらず、製造行為はアウトソースしている場合は、製造販売業者は自ら修理を行ってはならないため製造業者等にその行為を実施させることになる。

- 「様式SOP800-02　回収記録」については、GQP省令からの継続より例示を作成していない。

## データの分析（第61条）

- 当社は、品質マネジメントシステムが適切かつ実効性のあるものであることを実証するために、及びその品質マネジメントシステムの改善を図る措置が採られた場合にその措置の改善に係る実効性を評価するために、適切なデータ（監視及び測定の結果から得られたデータ並びにそれ以外の関連情報源からのデータを含む。）を明確にし、収集し、分析するための手順を確立し、文書化する。

- 当社は、データ分析により、次の事項に係る情報を得なければならない。

- 手順書に基づき収集する製品受領者からの意見

- 製品要求事項への適合性

- プロセス及び製品の特性及び傾向（予防措置を行う端緒となるものを含む。）

- 購買物品の供給者等

- 当社は、データ分析の結果に係る記録を作成し、保管する。

適用手順書：SOP804	「データ分析規定」

記録：様式SOP804-01	データ分析記録書

## 改善

### 一般（第62条）

- 当社は、その品質方針、品質目標、監査の結果、データの分析、是正措置、予防措置及び管理監督レビューを通じて、継続的に品質マネジメントシステムの妥当性及び実効性を維持するために変更が必要な事項を全て明らかにするとともに、その変更を実施する。

- 当社は、通知書の発行及び実施に係る手順を確立し、文書化するとともに、その手順を随時実施できるものとする。

- 当社は、実施した製品受領者の苦情に係る全ての調査について、その記録を作成し、かつ、保管する。

- 当社は、調査の結果、当社を含む品質マネジメントシステムに必要なプロセスに関与する全ての者以外の者による業務が製品受領者の苦情の一因であることが明らかになった場合においては、関連情報を関係する者との間で相互に伝達する。

- 当社は、ある製品受領者の苦情について、それに基づく是正措置又は予防措置を行わないこととするときは、その理由について承認し、記録する。

- 当社は、製品に関し、不具合等報告が必要な事項を知った場合において厚生労働大臣に報告するための手順を確立し、文書化する。

#### 8.5.1.1　　不具合報告他の管理

  - 不具合報告（第69条）
当社は、組織及び関連する登録製造所に、その組織及び関連する登録製造所が製品に関して不具合等報告が必要な事項を知った場合にその事項を当社に通知させるための手順を確立させ、かつ、その手順を文書化させる。

  - 製造販売後安全管理基準との関係（第70条）
当社は、製品の製造販売後安全管理に関する業務を行う場合にあっては、この品質マニュアルの規定のほかGVP省令に従う手順書の規定に従って行う。

  - 品質情報の管理（第72条第2項第4号）
国内品質業務運営管理者は、国内に流通する製品について、その製品の品質等に関する情報（品質不良又はそのおそれに係る情報を含む。）を国内外から収集するとともに、その情報を得たときは、速やかに管理責任者に対して文書により報告し、記録し、及び必要かつ適切な措置が採られるようにする。

  - 安全確保措置の発生（第72条第2項第9号）
国内品質業務運営責任者は、安全確保措置に関する情報を知ったときは、安全管理統括部門に遅滞なく文書で提供する。

適用手順書：SOP805	通知書の発行及び実施規定

SOP806	品質情報、不具合等の報告、回収管理規定

SOP808 　　登録製造所等から製造販売業者への通知実施規定

記録：様式SOP800-01 	苦情記録書

様式SOP500-02	国内品質業務運営責任者報告

様式 SOP500-03	安全管理統括部門への報告

参照：様式「登録製造所等との製造管理及び品質管理のための覚書」

解説

- 「様式SOP500-02　国内品質業務運営責任者の月次報告」「様式 SOP500-03安全管理統括部門への報告」については、GQP省令からの継続より例示を作成していない。

- 第69条に基づき登録製造所に不具合等報告に関する事項を通知させるために、当該製造所との取決めの中で該当する事項に関する通知について規定すると良い。

- 上記の他自社内における不具合等報告を実施する手順を別途定めておくこと。

### 是正措置（第63条）

- 当社は、発見された不適合による影響に応じて、その不適合の再発を防ぐために適切な是正措置を採る。

- 当社は、次の事項に関して必要な要求事項を定めた是正措置に係る手順を確立し、文書化する。

- 不適合（製品受領者の苦情を含む。）のレビュー

- 不適合の原因の特定

- 不適合が再発しないことを確保するための措置の必要性の評価

- 所要の是正措置（文書の更新を含む。）の決定及び実施

- 是正措置に関し調査を行った場合においては、その結果及び当該結果に基づき採った是正措置の結果の記録

- 採った是正措置及び実効性についてのレビュー

適用手順書：SOP807	「是正及び予防措置規定」

記録：様式SOP807-01	是正及び予防措置記録書

### 予防措置（第64条）

- 当社は、起こり得る問題の影響に照らし、その問題の発生を防止するために適切な予防措置を明確にし、採る。

- 当社は、次の事項に関して必要な要求事項を定めた予防措置に係る手順を確立し、文書化する。

- 起こり得る不適合及びその原因の特定

- 予防措置の必要性の評価

- 所要の予防措置の決定及び実施

- 予防措置に関し調査を行った場合においては、その結果及びその結果に基づき採った予防措置の結果の記録

- 採った予防措置及び実効性についてのレビュー

適用手順書：SOP807　「是正及び予防措置規定」

記録：様式SOP807-01	是正及び予防措置記録書

p.1/1

QM附属書1

(株)厚科研　組織図／業務分掌書

QM001附01/00

1 組織図

社長

管理責任者

総括製造販売責任者

総務部

営業部

業務部

品質保証部

安全管理室

2 業務分掌

総務部：	総務、経理、人事、・・・に関する事項

営業部：	営業、製品企画に関する事項

業務部：	購買、受注、出荷管理に関する事項

品質保証部：	品質保証、薬事に関する規制対応(申請を含む)、製品保証、サービスに関する事項

安全管理室：	安全管理に関する事項

3 法的責任者

管理監督者：		　 社長

管理責任者：	品質保証部長

総括製造販売責任者：	品質保証部長

国内品質管理業務責任者：	品質保証部長

QM附属書２　「当社におけるQMS要求事項の適用について」