文書番号：xxxxxx

リスクマネジメントに係る要求事項書

(株)厚科研

品質保証部

当社におけるリスクマネジメント結果の受け入れ要項を以下のように定める。

- リスクマネジメントの手法
リスクマネジメントは登録製造所において実施している場合は、以下の段階の実施の結果を入手し、確認する。

  - リスクマネジメントの社内体制
要求事項、リスク評価、残留リスクの全体的な評価

  - リスクマネジメントの実施状況

    - リスク分析
リスク分析の実施、リスク分析実施メンバー

    - リスク評価
リスク分析結果が、受容性レベルより低いことの確認

    - リスクコントロールの実施
リスク低減措置の確認

    - 残留リスクの評価
残留リスクの評価を行う。

    - 全体的なリスク評価の実施
低減措置の結果でも受容できないと判断した場合には、医学的効用が残留リスクを上回っていることを確認する。

    - 安全上の措置を講じたハザード

- リスクの受容性レベル
当社におけるリスクの受容性レベルとしては、下表にて、Dのみとする。それ以上の場合については、何らかのリスク低減措置を必要とし、措置実施のうえ、Dとなった場合のみ受け入れる。Cとなった場合においては、医学的効用がリスクを上回る場合に、合理的な理由により受容することができるものとする。この場合、ALARP領域：as low as reasonably practicable（合理的に実行可能な限り低くする領域）として、その根拠を記録する。

リスク受容性レベル

|  | 無視できる | 軽微な | きわどい | 重大な | 破局的な |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頻繁 | C | B | A | A | A |
| 可能性が高い | C | C | B | B | A |
| 時々 | D | D | C | B | B |
| わずかに | D | D | D | C | C |
| 起こりそうにない | D | D | D | D | D |

発生する可能性のある危険の内容

| 一般的な用語 | 可能性のある記述 |
| --- | --- |
| 破局的な | 患者の死亡 |
| 重大な | 永続的な障害又は生命を脅かす傷害 |
| きわどい | 専門家による医学的介入を必要とする傷害又は障害 |
| 軽微な | 専門家による医学的介入を必要としない傷害又は障害 |
| 無視できる | 不都合又は一時的な不快 |

発生確率

| 一般的な用語 | 確率の範囲の例 |
| --- | --- |
| 頻繁 | ≧10-3 |
| 可能性が高い | <10-3 かつ≧10-4 |
| 時々 | <10-4 かつ≧10-5 |
| わずかに | <10-5 かつ≧10-6 |
| 起こりそうにない | <10-6 |

以上